Tartalomjegyzék

Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata	2

Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer	4

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-02 | Endoszkópmosó-fertőtlenítő automata | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	A flexibilis endoszkópok tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló berendezés. Minimum kettő, egymástól térben és időben független üzemeltetésű mosótérrel rendelkezik.
Az eszköz képes különböző gyártók endoszkópjait mosni, tisztítani, fertőtleníteni.
Eleget tesz a MSZ EN ISO 15883-4:2008 szabvány elvárásainak.

Felhasználó:	  Gasztroenterológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 2 db endoszkóp egymástól függetlenül működtethető, szeparált kamrában történő mosás- fertőtlenítése |  |
| Endoszkóp csatornánként független áramlás biztosítása, nyomás és dugulás ellenőrzés |  |
| EN ISO 15883-4 szabvány megfelelőség, validálhatóságot biztosító független paramétermonitorozó egységgel |  |
| A flexibilis endoszkópok regenerálása garantált hatékonyságú legalább a következők szerint: – fertőtlenítési hatékonyság – baktericid hatékonyság vonatkozásában – tisztítási hatékonyság – mikrobakteriális és/vagy tuberculocidalis hatékonyság – fungicid és/vagy élesztőgomba hatékonyság – virucid hatékonyság burkolt és nem burkolt vírusok ellen |  |
| Szivárgásteszt és folyamatos nyomáskontrol a ciklus során |  |
| 1x használja a fertőtlenítőszert |  |
| Utolsó öblítés vegyszermentes steril szűrt vízzel |  |
| Csatorna csatlakozó leválás riasztás |  |
| Legalább 6 független csatorna csatlakozó |  |
| Univerzális eszköz kompatibilitás (listát kérjük megadni) |  |
| Motorikus működtetésű kamraajtó |  |
| Beépített nyomtató |  |
| Vonalkód olvasó illeszthető a rendszerhez |  |
| Speciálisan endoszkópok szállítására tervezett gördíthető kocsi legalább 4 db tálcával |  |
| Önálló szabályzó rendszer, ami megakadályozza az irritáló vagy szenzitizáló technológiai vegyszergőzök kiszabadulását a környezetbe. |  |
| Tálcák vagy adapterek az összes kompatibilis endoszkóp regenerálására |  |
| Öblítővíz kezelőrendszer, amely megakadályozza a kezelt műszerek vissza-szennyeződését az öblítés során, egyben megakadályozza a szermaradék visszamaradását az eszközön. |  |
| Vízellátó és vízkezelő alkatrészek önfertőtlenítése. |  |
| Levegős szárítási mód a fluidumok kihajtására és az endoszkóp csatornák kiszárítására egy-egy ciklus végén. |  |
| Az összes endoszkóp és technológiai adat dokumentálása, a regenerálási jegyzőkönyv rögzítése. |  |
| A ciklus, fertőtlenítési paraméterek és olyan endoszkóp adatok kinyomtatása, amelyek megőrizhetők minőségbiztosítási nyilvántartásra. |  |
| Ciklusszámláló és hiba kijelző. |  |
| Interfész amelyek lehetővé teszik a kórházi hálózatokkal való kommunikációt a technológia dokumentálására |  |
| – Osztályos tréningek és oktatások biztosítása magyar nyelven – Bevezetés első hónapjában személyes support – Rendszeres karbantartás és szerviz – Legalább évi 95% feletti üzemidő biztosítása jótállási idő alatt |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Lábkapcsolóval nyitható kamraajtó |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Könnyű, érintés mentes behelyezést biztosító felülről nyíló kamra |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Termál fertőtlenítési ciklus a hőstabil tartozékok regenerálásához. |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Kamránként két eszköz is regenerálható legalább két csatorna esetén |  | S=10 | Nem | Igen |  |  |  |  |

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| B-001 | Központi hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítését biztosító rendszer | 2 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	A hálózati vízellátó hálózatban található kórokozó baktériumok, kiemelten a legionella mentesítésének megvalósításához szükséges technológia telepítése, a rendszer tisztítása, majd a legionella vizsgálata. A fertőtlenítési technológia biztosítja a folyamatos, megfelelő minőségű víz rendelkezésre állását az egészségügyi intézményben. HMV hálózatokra.

Felhasználó:	  1. sz. rendszer: III. Épület 2” impulzusadós vízórával szerelve

2. sz. rendszer: Mosoda épület 4” impulzusadós vízórával szerelve

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| Klórdioxid technológia |  |
| Automatikus rendszer |  |
| Adagolás kontrol |  |
| Legionella védelem |  |
| Külső felügyelet nélküli PID szabályozott automatikus üzem impulzusadós vízóráról és/vagy ClO2 mérőcelláról |  |
| ClO2 előállítás 95-98% hatásfokkal, 7,5%-os nátrium-klorid (NaClO2) és 9%-os sósav (HCl) vegyszerekből 1:1 arányban |  |
| Stabil ClO2 oldat koncentráció, 2 g/l |  |
| Vegyszeradagoló léptetőmotoros membrán szivattyú digitális kijelzéssel, PTFE membránnal és tömlőkkel szerelve |  |
| Figyelmeztető és hibarelé kimenet |  |
| Áramkimenet 4 db 0-20 mA |  |
| Üzemzavar esetén automatikus leállás |  |
| Robusztus kialakítás, védőburkolattal szerelve |  |
| Egyéb feladatok: |  |
| Vízjogi engedélyeztetés lefolytatása |  |
| A rendszer üzembeállítása előtt a hálózat mechanikai tisztítása, lerakódások eltávolítása |  |
| A rendszer üzembeállítása után az adott intézmény teljekörű legionella vizsgálata |  |
| Negyedéves ellenőrzés és karbantartás a jótállás időtartama alatt a szükséges segédanyagok biztosításával (tömítések, szelepek, membránok), anyag+díj |  |