Tartalomjegyzék

OM-17	2

Direkt digitális felvételi berendezés	2

5. részajánlat

| Azonosító | Megnevezés | Össz. darabszám |
| --- | --- | --- |
| OM-17 | Direkt digitális felvételi berendezés | 1 |
| Megajánlott termék típusa: |
| Gyártó: |
| 93/42 EEC szerinti osztályba sorolás: |

Technológiai leírás:	Direkt digitális rtg felvételező berendezés fali Bucky állvánnyal fix telepítésű elevátoros felvételi asztallal mennyezeti csőtartóval és vezeték nélküli digitális Flat panellel

Felhasználó:	Radiológia

| Előírt paraméterek | Teljesített paraméterek |
| --- | --- |
| 1 db wifis flat detektor a fali állványhoz és a páciens asztalhoz |  |
| Mennyezeti rögzítésű röntgencső állvány |  |
| Mozgatás több irányban egyidejűleg |  |
| Vízszintes sugárirány magasságának állíthatósága rtg. cső fókuszában mérve min. 30-190 cm |  |
| Rtg. cső elfordíthatósága vízszintes tengely mentén min. 240 fok |  |
| Rtg. csőtartó elfordíthatósága függőleges tengely mentén min. 330 fok |  |
| Érintőképernyős kijelző a csőtartón |  |
| A csőtartón legalább a SID, rtg. cső elfordulási szöge, páciens nevének kijelzése |  |
| Csőtartón a kV, mAs, ms adatok módosítása lehetséges |  |
| Sugárfény a pozícionáláshoz LED vagy lézeres |  |
| Páciens asztal |  |
| Úszóasztallap mérete min. 215 x 80 cm |  |
| Keresztirányú mozgás min. 24 cm |  |
| Asztal digitális Buckyban min. 3 mezős AEC kamra |  |
| Asztallap teherbírása min. 240 kg |  |
| Asztallap magasság motorikus állíthatósági tartománya min. 55-80cm |  |
| Asztallap hosszirányú mozgása min. 80cm |  |
| Padló rögzítésű Bucky állvány |  |
| Bucky középpontjának magasság állíthatósága, padlótól mérve min. 35 - 180 cm |  |
| Kapaszkodó laterális mellkas felvételekhez |  |
| AEC kamrák száma min. 3 db |  |
| Röntgengenerátor |  |
| Névleges teljesítmény min. 50 kW |  |
| Maximális csőáram min. 600 mA |  |
| kV tartomány min.40-150 kV |  |
| Legrövidebb expozíciós idő max.1 ms |  |
| mAs határok 0,5 –600 mAs |  |
| Beépített testrész automata |  |
| Testrészprogramok száma min. 200 |  |
| Röntgencső |  |
| Feszültségtartomány 40 – 150 kV |  |
| Fókuszok mérete: |  |
| - kis fókusz max. 0,6 mm |  |
| - nagy fókusz max. 1,2 mm |  |
| Fókuszok teljesítménye Generátor teljesítményével összhangban |  |
| Anód fordulatszáma min. 8500/perc |  |
| Anód hő kapacitása min. 300 kHU |  |
| FD detektor |  |
| Gyári munkahely-vezérlő program, azaz a munkahely vezérlő program és a detektor gyártója azonos |  |
| Felvételi bitmélység min. 16 bit |  |
| Detektor mérete min. 35x42 cm |  |
| Detektor pixel méret max. 150 μm |  |
| Detektor teherbírása min. 100kg |  |
| Detektorral mobil módon, azaz az asztali, vagy a fali Bucky-ból kivéve is készíthetők felvételek |  |
| Detektor vezeték nélkül kapcsolódik a rendszerhez (Wifi-s kommunikáció) |  |
| Cserélhető akkumulátoros tápellátás, egy feltöltéssel készíthető felvételek száma min. 300 |  |
| A Buckyban levő detektor folyamatos, vezetéken keresztüli tápellátása |  |
| Előnézeti kép megjelenés ideje a vezérlőmonitoron az expozíciótól számítva max. 8 sec |  |
| 1 db akkumulátortöltő, min 3 db akkumulátor |  |
| Detektortartó (asztalra helyezhető, és szabadon mozgatható az oldalirányú felvételekhez) |  |
| Képfeldolgozás, leletezés |  |
| Képtárolási kapacitás min.2000x2000-es mátrixban min. 4000 kép |  |
| DICOM funkciók (WLM, MPPS, Image Export, Print) |  |
| Érintőképernyős TFT kijelző min. 19“ |  |
| Integrált, közös kezelőfelület a röntgenparaméterek beállítására és az álló Bucky-val, a páciensasztalon, ill. a „szabadon” készített rtg felvételek képmegjelenítő posztprocesszálási funkcióinak elérésére |  |
| Kezelői program nyelve magyar |  |
| Post processing funkció (min. ablakozás, elforgatás, nagyítás, feliratozás, élkiemelés, képharmonizálás) |  |
| Opció: |  |
| Második, alapajánlattal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező wifi detektor min. 42 x 42cm méretben és hozzá tartozó akkumulátorral |  |

| Értékelési szempont | Mérték-egység | Súlyszám | Abszolút értékelés | Egyenes arányosításos értékelés | Fordított arányosításos értékelés | Érték melytől kedvezőtlen irányban való eltérés érvénytelenséget eredményez | Érték, melyet a kedvező irányban meghaladó megajánlás esetén a ponthatár felső határával azonos pont kerül kiosztásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 pont | 7 pont | 1-7 pont | 1-7 pont |  |  |
| Mobil detektor pixel méret | μm | S=10 |  |  |  | Előny a kisebb | 150 | 120 |
| Detektor víz és porállósága IP osztály besorolás szerint |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Érintőképernyős kijelző mérete a csőtartón | coll | S=5 | 10 | 12 | Előny a több |  |  |  |
| Az elkészült rtg kép automatikusan megjelenik a csőtartón levő kijelzőn is. |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |
| Páciens asztal szélessége | cm | S=5 |  |  | Előny a több |  | 80 | 90 |
| Jelenlegi DRX rendszerrel való kompatibilitás |  | S=5 | Nem | Igen |  |  |  |  |